日立3100系列全自动分析仪参数介绍

一、核心参数概览

1.参数项目：日立3100 (LABOSPECT008AS)、日立3160 (LABOSPECT008AL)；

2.分析速度：恒速800tests/小时(不含ISE)、恒速800tests/小时(不含ISE)；

3.ISE电解质模块：可选配，速度900tests/小时、可选配，速度900tests/小时；

4.样本位：常规100个（可扩展至200个）+急诊位+校准/质控位、常规100个（可扩展至200个）+急诊位+校准/质控位；

5.试剂位：双试剂盘，共60个位置（R130个，R230个）、双试剂盘，共60个位置（R130个，R230个）；

6.反应杯：石英玻璃比色杯，160个、石英玻璃比色杯，160个；

7.分析方法：终点法、速率法、固定时间法、两点速率法、免疫比浊法等终点法、速率法、固定时间法、两点速率法、免疫比浊法等；

8.样本量：1.6-35μL(增量0.1μL)、1.6-35μL(增量0.1μL)；

9.试剂量：R1:20-300μL,R2:20-300μL(增量1μL)、R1:20-300μL,R2:20-300μL(增量1μL)；

10.最小反应体积：150μL、150μL；

11.光度计：后分光技术，12波长（340, 376, 415, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 660, 700, 800 nm）、后分光技术，12波长（340, 376, 415, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 660, 700, 800 nm）；

12.恒温方式：固体直热式恒温（37℃±0.1℃）、固体直热式恒温（37℃±0.1℃）；

二、主要特点详解

1.恒速800测试/小时

采用无间歇循环式工作原理，样本针和试剂针在运动过程中同时进行清洗和加样动作，实现了真正意义上的恒速分析，无速度峰值波动，效率高且稳定。

2.出色的样本和试剂管理系统

（1）样本盘：可放置100个常规样本，并设有独立的急诊位，支持随时插入急诊优先处理。样本管支持原始管和微量样本杯；

（2）试剂盘：60个试剂位（30个R1+30个R2），支持双试剂测试。试剂瓶具有条码识别功能，可自动读取试剂信息（ID、余量、有效期等）。试剂瓶规格通用性强，可使用多种规格的原装或通用试剂瓶；

（3）长效冷藏系统：试剂盘采用8℃恒温冷藏，有效保证试剂的稳定性，减少试剂的浪费。

3.石英玻璃反应杯

采用160个高品质石英玻璃比色杯，具有透光性好、不易磨损、不易挂水、寿命长等优点。其独特的循环清洗系统（8步骤温水清洗：注水、吸干、温水浸泡、搅拌、冲洗、吸干、干燥、空白检测）能极大程度地降低交叉污染，保证结果的准确性。

4.先进的后分光光学系统

采用后分光技术（光源先通过比色杯，再由光栅分光），光路稳定性更高，同时可进行12个波长的实时监测，一次测量即可获得所有波长的吸光度值，方便方法学和试剂的选择与开发。

5.低消耗与低成本

（1）这是3100系列的核心优势之一；

（2）样本量少：最低仅需1.6μL；

（3）试剂量少：配合其优秀的液面探测和精密加样技术，能最大限度地减少死腔体积，节省试剂；

（4）冲洗水量少：高效的清洗机构只需消耗较少的清洗用水和稀释液。

6.可靠的液面探测与防撞系统

采用电容感应式和压力传感双重液面探测系统，探测精准，能有效防止空吸或针尖损坏，并具有智能防撞功能，确保运行安全。

7.智能软件与数据管理

（1）操作软件功能强大，支持多项目、多波长同时检测；

（2）具备完善的校准和质控管理功能，支持多种校准规则和多规则质控（Westgard规则）；

（3）提供实时反应曲线监控，便于问题排查和方法优化；

（4）支持LIS/HIS系统连接，实现数据无缝传输。

三、总结

日立3100系列生化分析仪是一款非常成熟、经典的中大型生化检测平台。其核心优势在于：

（1）稳定可靠：久经市场考验，故障率低；

（2）结果精准：优秀的光学系统和温控系统保证了检测质量；

（3）运行经济：极低的样本、试剂和耗材消耗，有效降低单次测试成本；

（4）操作高效：恒速运行，急诊优先，适合大中型医院检验科的高通量需求。